[image: image23.png]excellence in science P H IWE



[image: image24.png]P H IWE excellence in science



[image: image25.jpg]S; PHYWE

expert






Verwandte Begriffe
Röntgenröhren, Bremsstrahlung, charakteristische Röntgenstrahlung, Energieniveaus, Kristallstrukturen, Gitterkonstante, Absorption von Röntgenstrahlung, Absorptionskanten, Interferenz, Bragg-Gleichung.
Prinzip
Eine Röntgenröhre mit einer Kupferanode erzeugt Röntgenstrahlung, die mit Hilfe eines Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels selektiert wird. Ein Geiger-Müller-Zählrohr registriert die Intensität der Strahlung. Aus den Glanzwinkelwerten der charakteristischen Röntgenlinien bestimmt man deren Energie.
Material
	1
	XR 4.0 expert unit, Röntgengerät
	09057-99

	1
	XR 4.0 Goniometer
	09057-10

	1
	XR 4.0 Einschub mit Kupfer-Röntgenröhre
	09057-50

	1
	Zählrohr Typ B
	09005-00

	1
	X-ray Lithiumfluorid (LiF)-Einkristall in Halter 
	09056-05

	1
	X-ray Kaliumbromid (KBr)-Einkristall in Halter
	09056-01

	1
	XR measure 4.0 software
	14414-61

	1
	Datenkabel USB Steckertyp A/B
	14608-00

	1
	Kollimatorblende, 2 mm
	09057-02

	
	
	

	
	Zusätzlich erforderlich
	

	
	PC, Windows® XP oder höher
	


[image: image1.jpg]



Abb. 1:
P2540101
Dieser Versuch ist in den Erweiterungssets „XRS 4.0 X-ray Strukturanalyse“ und „XRC 4.0 X-ray Charakterisierung“ enthalten. 
 Aufgaben
1. Analysieren Sie die Intensität der Kupfer-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines LiF-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.

2. Analysieren Sie die Intensität der Kupfer-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines KBr-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.

[image: image2.jpg]XRED

Aux

USB 2.0

max. 600 V

GM tube

Motor

Goniometer

@





Abb. 2: Anschlüsse im Experimentierraum

3. Bestimmen Sie die Energien der charakteristischen Kupfer-Röntgenstrahlen und vergleichen Sie Ihre Werte mit den aus dem entsprechenden Termschema ermittelten Werten.
Aufbau
Schließen Sie das Goniometer und das Geiger-Müller-Zählrohr an die entsprechenden Buchsen im Experimentierraum an (siehe Kennzeichnung in Abb. 2). Der Goniometerblock mit eingesetztem Analysatorkristall soll sich in der rechten Endposition befinden. Das Geiger-Müller-Zählrohr mit seiner Halterung wird am hinteren Anschlag der Führungsstangen arretiert. Vergessen Sie nicht, die Zählrohr-Blende vor dem Zählrohr zu montieren (Siehe Abb. 3). Der Blendentubus mit 2-mm-Durchmesser wird zur Kollimierung des Röntgenstrahls in den Strahlausgang des Röhreneinschubs eingesetzt (Abb. 3). 

Um den Aufbau zu kalibrieren, stellen Sie zunächst sicher, dass der richtige Kristall in den Goniometer-Parametern eingegeben ist. Wählen Sie dann „Menü“, „Goniometer“, „Autokalibrierung“. Nun ermittelt das Gerät die optimale Stellung von Kristall und Goniometer zueinander und im Anschluss die Position des Peaks.
Hinweis

[image: image3.jpg]max. 600 V

GM tube

Motor

Goniometer




 Abb. 3: Aufbau am Goniometer 

Details zur Bedienung des Röntgengeräts und des Goniometers sowie zum Umgang mit den Einkristallen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen.
[image: image4.jpg]@ XRED @ Aux max@00 V

e O - 0

PC Service Display USB 2.0 N,
HEw @ B 00
L] L




Abb. 4: Anschluss des Computers

Durchführung
· Der PC und das Röntgengerät werden mit Hilfe des Datenkabels über die USB Buchse verbunden (der entsprechende Anschluss am Röntgengerät ist in Abb. 4 gekennzeichnet).

· Starten Sie nun das „Measure“-Programm: das Röntgengerät erscheint auf dem Bildschirm.
[image: image5.jpg]Dtersictt | Tabee | Agemsie Enstshrgen | Messivornaton |

X-ray | e

) /8 /W

Meximal mogiche Deterrete 2 He




Abb. 5: Teil der Bedienoberfläche in der Software
· Indem Sie die verschiedenen Funktionen auf und unter dem abgebildeten Gerät anklicken, können Sie nun das Gerät vom Computer aus bedienen. Alternativ können die Parameter auch am Gerät geändert werden – das Programm übernimmt die entsprechenden Einstellungen automatisch.

· Wenn Sie auf den Experimentierraum klicken (siehe rote Kennzeichnung in Abb. 5), können Sie die Parameter für das Experiment verändern. Wählen Sie die Einstellungen im Falle des Lithiumfluorid-Kristalls wie in Abb. 6 angegeben. Wenn Sie den KBr-Kristall vermessen, wählen Sie Startwinkel: 3° und Stoppwinkel: 75°.

· Wenn Sie auf die Röntgenröhre klicken (siehe rote Kennzeichnung in Abb. 5), können Sie Spannung und Strom der Röntgenröhre ändern. Wählen Sie die Einstellungen wie in Abb. 7 angegeben.

· Starten Sie das Experiment, indem Sie auf den roten Kreis klicken:
  [image: image6.jpg]Experiment _ Hilfe





· Nach der Messung erscheint die Abfrage:  
[image: image7.jpg]il Wessungen an measure dberiragert
e Messungen ververien
" Messungen rinzufigen (Wiederholungsmessung)

oK





Markieren Sie den ersten Punkt und bestätigen Sie mit OK. Die Messwerte werden nun direkt an die Software measure übertragen. Am Ende dieser Versuchsanleitung ist eine kurze Einführung in die Auswertung der erhaltenen Spektren angefügt. 
Hinweis

Eine Bestrahlung des Geiger-Müller-Zählrohres durch den primären Röntgenstrahl sollte über einen längeren Zeitraum vermieden werden.

Theorie 
[image: image8.jpg]Goniometereinstellungen
Gerdteinfomatinen

X403y Goniomeler
BestelNr 0305710

Gerdteeinstelungen

Modus 1:2 Kopplung ] Detektomirkel

Kiistal LF (1003201 4pm  ~]  KistabStarwinkel
Absotber eine Absorber ] KistalStoppwinkel

KiistalSchiltweit

Inegiationszeit
oK Abbrechen

Bedenungsarleitung

W phywe.com

=i[o
B —
=0
|
=0
E
=0
o —
18]
A .

e




[image: image9.jpg]Rohreneinstellungen

Rihrerinformationer:
XR4.0Xray Plugin W tube

Bestelummer 0305780

Rihreneinstelungen

Rihrenspannung

Emissionsstiom

o

Eedsniaiiis |

i phywe.com

=0 —— W

Abbrechen





Abb 6: Einstellungen für das Goniometer; LiF-Kristall      Abb 7: Einstellung der Spannung und der Stromstärke          
[image: image10.emf]
Abb. 8:
Energieniveauschema von Kupfer (Z = 29)

Wenn Elektronen mit hoher kinetischer Energie auf die metallische Anode der Röntgenröhre treffen, werden Röntgenstrahlen mit einer kontinuierlichen Energieverteilung (Bremsstrahlung) erzeugt. Dem Spektrum der Bremsstrahlung sind zusätzlich diskrete Linien überlagert. Wird nämlich ein Atom des Anodenmaterials durch Elektronenstoß z.B. in der K-Schale ionisiert, so kann ein Elektron aus einer höheren Schale den freigewordenen Platz unter Aussendung eines Röntgenquants einnehmen. Die Energie dieses Röntgenquants entspricht der Energiedifferenz der beiden am Prozess beteiligten Schalen. Da diese Energiedifferenz atomspezifisch ist, nennt man die so erzeugte Strahlung auch charakteristische Röntgenstrahlung.
Abb. 8 zeigt das Energieniveauschema eines Kupferatoms. Charakteristische Röntgenstrahlung, die durch den Übergang von der L-Schale zur K-Schale erzeugt wird, nennt man Kα-Strahlung, und solche, die durch den Übergang von der M- zur K-Schale entsteht, heißt Kβ-Strahlung (Übergänge M1→K oder L1→K sind aufgrund quantenmechanischer Auswahlregeln nicht erlaubt). 
Auswahlregeln für die Dipolstrahlung: Δl = ±1 und Δj = 0, ±1 
[image: image11.emf]
Abb. 9: Bragg-Streuung an einem Netzebenenpaar

(l = Bahndrehimpuls, j= Gesamtdrehimpuls)
Die charakteristischen Cu-Röntgenlinien haben folgende Energien (Abb. 8):


[image: image12.wmf](

)

keV

E

E

E

E

L

L

K

K

038

,

8

2

1

3

2

*

=

+

-

=

a


(1)


[image: image13.wmf]keV

E

E

E

M

K

K

905

,

8

3

,

2

=

-

=

b


Mit EKα* ist der energetische Mittelwert der Kα1- und Kα2-Linien gemeint. 
Zur Energieanalyse polychromatischer Röntgenstrahlung verwendet man u.a. Einkristalle. Wenn ein Röntgenstrahl der Wellenlänge λ auf die einzelnen Netzebenen eines Einkristalls unter dem Glanzwinkel ϑ trifft, so interferieren die an den Netzebenen reflektierten Strahlen konstruktiv miteinander, wenn ihr Gangunterschied Δ einem Ganzzahligen der Wellenlänge entspricht. Nach Abb. 9 gilt für konstruktive Interferenz die sogenannte Bragg-Gleichung:

[image: image14.wmf]l

J

n

d

=

sin

2


(2)

(d =Netzebenenabstand; n=1, 2, 3,…)
Ist der Netzebenenabstand d bekannt, kann die Wellenlänge λ aus dem Glanzwinkel ϑ ermittelt werden. Die Energie der Strahlung ergibt sich dann aus:

[image: image15.wmf]l

hc

f

h

E

=

×

=


(3)
Mit (2) und (3) erhält man schließlich:


[image: image16.wmf](

)

(

)

J

sin

2

d

c

h

n

E

×

×

=


(4)
	Planck-Konstante
	h
	= 6,6256∙10-34 Js

	Lichtgeschwindigkeit
	c
	= 2,9979∙108 m/s

	Netzebenenabstand LiF (200)
	d
	= 2,014∙10-10 m

	Netzebenenabstand KBr (200)
	d
	= 3,290∙10-10 m

	Äquivalent
	1 eV
	= 1,6021∙10-19 J


Hinweis

Die Daten des Energieniveaudiagramms wurden dem "Handbook of Chemistry and Physics", CRC Press Inc., Florida, entnommen.

Auswertung und Ergebnisse
Im Folgenden ist die Auswertung der erhaltenen Daten anhand von Beispielergebnissen beschrieben. Ihre Ergebnisse können von den unten angegebenen abweichen.
[image: image17.png]R(35kV)
Imp/s

22,7°149p5,0 Impls —— Rate b 35/

204°/1762,0in}

503°/950,0 Impls
k3

44012610 Impls
t





Abb. 10:
Die Intensität der Cu-Röntgenstrahlung als Funktion des Glanzwinkels ϑ; Analysatorkristall: LiF

Aufgabe 1: Analysieren Sie die Intensität der Kupfer-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines LiF-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.
In Abb. 10 ist das mit einem LiF-Einkristall analysierte Röntgenspektrum von Kupfer dargestellt. Dem kontinuierlichen Bremsspektrum sind scharf ausgeprägte Linien überlagert, deren Glanzwinkellagen bei Variation der Anodenspannung unverändert bleiben. Dieses deutet darauf hin, dass es sich hierbei um charakteristische Röntgenlinien handelt. Die beiden Linienpaare sind den Interferenzen erster und zweiter Ordnung (n = 1 und n = 2) zuzuordnen. Tabelle 1 enthält die aus den Abb. 10 ermittelten Glanzwinkelwerte ϑ und die daraus mit Hilfe von (4) berechneten Energiewerte für die Kα- und Kβ-Linie von Kupfer.
Aufgabe 2: Analysieren Sie die Intensität der Kupfer-Röntgenstrahlung mit Hilfe eines KBr-Einkristalls als Funktion des Bragg-Winkels.
Ersetzt man den LiF-Analysatorkristall durch einen KBr-Kristall (Abb. 11), so sind, bedingt durch dessen größeren Netzebenenabstand, Interferenzen bis zur 4. Ordnung zu beobachten. 
Das Spektrum der Bremsstrahlung in Abb. 11 zeigt eine deutlich Intensitätsstufe bei ϑ = 8,0°. Diese stimmt mit dem theoretisch zu erwartenden Wert für die K-Kantenabsorption von Brom (EK = 13,474 keV) mit n = 1 überein. K-Kantenabsorptionen für Kalium, Lithium und Fluor können wegen der zu geringen Intensität in diesem Bereich des Bremsspektrums nicht beobachtet werden (Experimente zu K- und
L-Kantenabsorption siehe Experiment P2541201).
Aufgabe 3: Bestimmen Sie die Energien der charakteristischen Kupfer-Röntgenstrahlen und vergleichen Sie Ihre Werte mit den aus dem entsprechenden Termschema ermittelten Werten.
Tabelle 1: Ergebnisse 

	
	/°
	Linie
	Eexp/keV

	F-Kristall
	
	
	

	n=1
	22,7
	Kα
	7,974

	
	20,4
	Kβ
	8,830

	n=2
	50,3
	Kα
	8,005

	
	44,0
	Kβ
	8,857

	KBr-Kristall
	
	
	

	n=1
	13,6
	Kα
	8,018

	
	12,3
	Kβ
	8,831

	n=2
	28,0
	Kα
	8,015

	
	25,1
	Kβ
	8,870

	n=3
	44,7
	Kα
	8,041

	
	39,4
	Kβ
	8,902

	n=4
	69,1
	Kα
	8,069

	
	57,7
	Kβ
	8,919


Die Tabelle enthält die aus den Abb. 10 und 11 ermittelten Glanzwinkelwerte ϑ und die daraus mit Hilfe von (4) berechneten Energiewerte für die charakteristischen Röntgenlinien von Kupfer.
[image: image19.png]R (35 kV)
Imp/s

1231 11170[p Impis 0" /12060 s

25,1°/388,01

447°1338,0 Impls

— Rate bei 35 KV

69,1°/279,0 Impls

SQ‘A‘Hr‘O\lesf 57711380 Impis 1
SIS S I A, "






Abb. 11:
Die Intensität der Cu-Röntgenstrahlung als Funktion des Glanzwinkels ϑ; Analysatorkristall: KBr

Aus den einzelnen Energiewerten der charakteristischen Linien aus Aufgabe 1 und 2 ergeben sich folgende Mittelwerte: EKα = 8,010 keV und EKβ = 8,862 keV. Ein Vergleich mit den entsprechenden Werten aus (1) verdeutlicht die gute Übereinstimmung.

Hinweis
Folgende Variation in der Auswertung beider Spektren bietet sich an: Nutzen Sie die aus einem Spektrum ermittelten Energiewerte der charakteristischen Linien, um den Netzebenenabstand des Analysatorkristalls zu bestimmen, der zur Analyse des anderen Spektrums verwendet worden ist. 

Measure

Mit der Software „Measure“ können die Peaks aus dem Spektrum mit wenig Aufwand bestimmt werden:

· Klicken Sie auf den Button  [image: image20.jpg]


 und markieren Sie den Bereich, in dem Sie die Peaks bestimmen wollen.

· Klicken Sie dann auf das Zeichen [image: image21.jpg]


  „Peakanalyse“.
[image: image22.jpg]-y
Imp/s.
227 14gp50mpis [— Rate oo 360
3000
g 50319500 Impis
Analysiere I (R
@ inke Achse 204 08 17620 568,10
€ recrte Achse | |z22 27 23 49850 171760 4401281 gimoe
on l438 440 a3 2610 7245
= 499 03 507 %600 24,66
P 5





Abb. 12: Automatische Peakanalyse mit „Measure“

· Es erscheint das Fenster „Peakanalyse“ (siehe Abb. 12).
· Klicken Sie nun auf „Berechnen“.
· Falls nicht alle gewünschten Peaks berechnet wurden (oder zu viele) stellen Sie die Fehlertoleranz entsprechend ein.
· Setzen Sie eine Haken in das Kästchen „Ergebnisse einzeichnen“, um die Daten der Peaks direkt im Spektrum anzeigen zu lassen.
Montierter Kristall





Zählrohrblende





GM-Zählrohr





Lochblende





Goniometer in der rechten Endposition





Einstellung der Röntgenröhre





Einstellung des Goniometers





Übersicht Einstellungen am Goniometer und Röntgengerät:


2:1-Kopplungsmodus


Integrationszeit 2 s (Gate-Timer); Winkelschrittweite 0,1°


Winkelbereich: 4°-55° ( LiF-Einkristall) und �3°-75° (KBr-Einkristall)


Anodenspannung UA = 35 kV; Anodenstrom� IA = 1 mA





Unter der Hilfe-Funktion der Software „Measure“ finden Sie weitere, detaillierte Erklärungen der vielen Funktionen des Programms.








 8

                                  
             PHYWE Systeme GmbH & Co. KG © All rights reserved                                                                          P2540101
P2540101


      PHYWE Systeme GmbH & Co. KG © All rights reserved                                                                                              7

_1388907799.unknown

_1388907801.unknown

_1388907802.unknown

_1388907800.unknown

_1388907798.unknown

